**附件1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **X射线设备机房(照射室）使用面积及单边长度** | | | | **受检者个人防护用品或设施d** |
| **设备类型** | | **机房内最小有效使用面积ｍ2** | **机房内最小单边长度ｍ** |  |
| CT设备 | ＣＴ机 | ≥ 30 | ≥ 4.5 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 |
| 透视、摄影  设备 | 双管头或多管头Ｘ射线机a | ≥ 30 | ≥ 4.5 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子  或 可调节防护窗口的立位防护屏； |
| 单管头Ｘ射线机b | ≥ 20 | ≥ 3.5 |
| 透视专用机C、碎石定位机 | ≥ 15 | ≥3.0 |
| 乳腺机、全身骨密度仪 | ≥ 10 | ≥ 2.5 |
| 局部骨密度仪 | ≥ 5 | ≥ 2.0 |
| 牙科设备 | 口腔ＣＴ卧位扫描 | ≥ 15 | ≥３.0 | 铅橡胶帽子、大领铅橡胶颈套 |
| 牙科全景机、口腔ＣＴ坐位扫描／站位扫描 | ≥ 5 | ≥ 2.0 |
| 口内牙片机 | ≥ 3 | ≥ 1.5 | 大领铅橡胶颈套 |
| ａ双管头或多管头Ｘ射线机的所有管球安装在同一间机房内。  ｂ单管头、双管头或多管头Ｘ射线机的每个管球各安装在１个房间内。  ｃ透视专用机指无诊断床、标称管电流小于５ｍＡ的Ｘ射线机。 | | | | d每台设备应配备不少于表中基本种类要求的受检者防护用品 或辅助防护设施。防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童配备相应防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mmPb。 |